开化县人民医院高质量发展项目

医疗设备院内比选采购公告

- 一、项目基本情况及要求

- （一）高质量发展项目预算大于15万低于30万的医疗设备的技术规格参数和要求

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 预算万元 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 麻醉工作站 | - 1 | - 29.5 | - 麻醉工作站适用范围：全年龄段患者（成人、新生儿、儿童等）的全身麻醉、呼吸和麻醉气体监测、麻醉呼吸的管理 - 麻醉机的要求： - 开机自检功能，包括所有流量传感器的标定和所有控制阀门的测试 - 主屏幕≥15英寸彩色触摸显示屏幕，机架一体化工作台。配中央刹车，带监护仪支臂。 - 通气模式：自主/手动通气，容控模式，压控模式，暂停模式，CBM心脏旁路模式及压力控制容量保证模式等 - 监测的实际参数：包括吸入氧浓度、峰压、平均气道压、PEEP、分钟通气量、潮气量、呼吸频率，新鲜气体流量显示，可选配测量，监测和显示O2，麻醉气体， CO2 和 N2O 的吸入和呼出气体浓度 - 高精度电子流量计，直接设置氧浓度、总流量，具有新鲜气体流量水平指示功能，可直接设定氧浓度，电子自动混合。氧气与空气混合时，氧浓度设定范围21%～100%,氧笑空25%～100%； - 具备潮气量、分钟通气量、窒息报警，低氧报警、低电量报警、气道压力报警等 - 流量传感器：配备高精度流量传感器，无需工具可自行校准投标方注明各自流量传感器类型，并每套提供20个 - 在PRCV模式或autoFLOW模式下潮气量控制范围：5－1500ml - 最大吸气流速 ≥180升/分 - 呼吸频率≥4－70次/分；吸呼比范围≥2：1～1：4 - PEEP设置范围≥0， 2－35mbar - 气道压力限制≥20~70cmH2O - 带有主动麻醉废气排污系统 - 后备锂电池不小于90分钟使用时间 - 集成式、一体化模块化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤3.8L；呼吸回路所有部件拆装方便，可134℃高温高压消毒。 - 一体化的回路加热系统适用于低微流量麻醉，防止呼吸回路积水，同时能温暖湿化病人吸入的新鲜气体有效降低呼吸道刺激 - 双罐位，具备安全互锁装置，标配一个七氟醚高标准蒸发罐（含加药器），具有温度、压力、流量补偿功能。挥发罐容量≥300ml，具备转运T模式，转运无需排空麻药。 - 主机机身具备≥3个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、O2、EEG等 - 快速充氧范围25 - 75 L/min。 - 气动电控呼吸机，通气模式：手动，VCV、PCV、CPAP/PSV、 PRVC、SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV-PRVC，PSVPro或AutoFlow或APRV、AMV - 监护仪要求： - 适用于成人、儿童、新生儿，配备记录仪及锂电池。要求监护仪和麻醉机同品牌。 - 大于等于15英寸高分辨率彩色TFT触摸屏，分辨率大于等于（1024×768），最大支持11道波形 - 测量参数：含心电、呼吸速率、无创血压、体温、脉搏血氧、双有创、呼末二氧化碳 - 心电：标配ECG5导联；可选3/5导联，支持3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度；可以进行≥15种高级心律失常分析； - 体温：标配双道体温，支持温差测量，可选用重复性探头和一次性探头 - 脉搏血氧饱和度：可测量灌注指数（PI） ，SPO2灵敏度可调 ## 有创血压：标配2道有创血压，测量范围：-50 — 300 mmHg；压力含 ART动脉压，PA肺动脉压，CVP中心静脉压，RAP右心房压， LAP左心房压， ICP颅内压 ## 呼末二氧化碳：主流etCO2，测量范围 0 至 150mmHg；可测量EtCO2呼末二氧化碳浓度，FiCO2吸入二氧化碳浓度，AwRR呼吸速率；可设定大气压补偿，氧气补偿，平衡气体补偿和麻醉气体补偿 整机原厂质保大于等于五年，年度巡检2次/年，质保期内免费提供保养套件。 配备接入手麻系统（包含手麻工作站电脑，接口费）、配监护仪支架，手麻支架 |
| 2 | 高速动力系统 | 1 | 26 | - 适用于神经外科或其他脊柱外科手术、耳鼻喉科（ENT）手术、整形外科手术、骨科手术，以及常规外科手术和包括颌面手术、颅面手术、胸骨修复术的整形手术中软硬组织、骨质和生物材料的切开／切割、切除、钻孔和锯切、铣削、磨削等处理。 - 1、配置要求：主机含脚踏开关一套、直形附加、铣刀附件、角度附件、专用消毒盒一个；配套的开颅磨头≥5个，铣刀≥3支、显微磨头≥2支 提供耗材价格 - 2、马达功率：马达最大输出功率120W以上，马达扭矩：56mN-m - 3、整机保修≥3年 |
| 3 | 耳钻手术系统 | 1 | 25 | 用于一般耳鼻喉科、口腔/颌面外科手术及整形/修复美容外科手术的头 颈/耳鼻喉内软硬组织和骨头的切开/切割、去除和钻进。 - 配置清单:主机、手柄（满足耳显微和耳内镜手术）、多功能脚踏、零度进口耳内窥镜一支、耳科手术器械包一套、灌注泵。 - 整机原厂质保大于等于三年 - 高速耳钻，耳钻转速 ≥60，000rpm - 驱动附件含直型附件和弯型附件 |
| 4 | 血透机单泵 | 2 | 24 | - 1、血泵流量范围：0 - 600 mL/min 连续可调 ，精度达到±10%。 2、肝素泵 流量范围：0 - 10 mL/h ，精度为±10% 。 注射器兼容性：能自动识别注射器规格 - 3、压力监测 可监测动脉压、静脉压、跨模压，测量精确度均为±10 mmHg 。 - 4、具有温度和电导率监测。 - 5、显示屏为触摸显示屏。 - 6、供电要求：220V AC ，50Hz 。 7、后备电池：配备后备电池，停电时自动切换至电池供电 ，支持体外循环监测和报警系统正常运行不少于30分钟 ，并具备断电数据保存功能 。 - 8、带无创血压监测模式 - 9、免费开放与血透管理软件数据传输接口 - 10、原厂整机保修大于等于五年 - 11、提供细菌过滤器10支/台 |
| 5 | 人体成分分析仪 | 1 | 20 | 用于人体成分无创检测，采用直接节段多频率生物电阻抗分析法 1、电极方式：8点接触式电极，保证与人体良好接触，提高测量准确性 。 2、测试部位：能对5个节段进行分部测量，包括右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢 ，全面分析各部位人体成分 。 测量时间：单次测量时间≤1分钟 ，提高检测效率 。 - 3、主要测量值： （1）体成分分析：精准测量身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重、身体细胞量等 。 （2）肌肉脂肪分析：提供体重、骨骼肌、体脂肪含量及占比分析 。 （3）肥胖分析：包含身体质量指数（BMI）、体脂百分比、内脏脂肪面积及等级 。 （4）身体均衡评估：分析上肢、下肢、上下肢均衡情况 ，以及各节段肌肉、脂肪、水分分布 。 - 4、显示屏与操作 （1）显示屏：≥10英寸彩色液晶触摸屏 ，分辨率≥1280×800 ，显示清晰，操作便捷 。 （2）操作语言：中文操作界面 ，简单易懂，便于医护人员及患者使用 。 （3）操作方式：支持触摸屏操作、键盘按键操作，可外接鼠标 - 5、人体成分计算方法：据实测量不使用经验值估算。（提供相关证明） - 6、报告纸：体成分结果报告纸,儿童专用报告纸，身体水分结果报告纸。报告纸输出检测结果项目可根据客户需求更改 - 7、内置儿童生长发育生长曲线功能。 8、整机保修大于等于五年 9、数据管理软件、配工作站含接口费用 |
| 6 | 迷你宫腔镜 | 1 | 20 | - 宫腔内窥镜及附件：供临床检查子宫腔内疾病和治疗时用。 - 1、配置要求：配转接头2个（与医院原有司迈等离子主机连接）、专用消毒盒二个、双极等离子手术电极5支、进口30°内窥镜2支、操作器、闭孔器、连接线等相关附件。。 - 3、内窥镜30°≤2.9mm；内鞘≤19FR，可以360度旋转，持续灌流；外鞘≤22FR - 4、常用电极标明型号提供价格、重复使用电极提供使用次数（提供注册证等相关证明材料） - 5、保修大于等于二年 |
| 7 | CO2激光治疗仪 | 1 | 18 | - 用于治疗妇科疾病 - 原厂整机保修大于等于五年 - 配置要求：主机、激光臂、点阵手具1个、磨削手具2个、私密手具3个、辅助治疗刀头≥2个，妇科治疗刀头≥2个、激光防护眼镜一副 - 激光波长10.6um - 激光额度功率≥40W - 激光输出控制系统含脚踏控制、手控控制 - 每年上门产品性能检测，使用年限内激光发生器功率不足免费更换。 |
| 8 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 9.9 | 用于妇产康复，适应症:压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、性功能障碍、盆底痛、便秘、大便失禁；腹直肌分离、催乳、乳腺疏通、产后腰背痛、子宫复旧、胃肠排气、外阴白斑、慢性盆腔炎等。 1、功能要求： （1）三种Glazer盆底表面肌电评估； - （2）盆底电刺激、生物反馈康复治疗； - （3）产后康复体表电刺激治疗； - 主机≥4个肌电采集通道；评估和治疗可以同时进行。 - 3、肌电采集范围：5-2500μV - 4、分辨率：≤1μV - 5、通频带：不窄于20Hz～550Hz - 6、电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调。 - 7、电刺激脉冲频率：至少在1-500Hz范围内均可调。 - 8、具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），评估报告测量值指标≥14项。 - 9、系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。 - 10、使用物理旋钮调节电流强度，操作方便，每个通道均具备独立的旋钮控制，总计4个控制旋钮，可实现多通道不同强度刺激调节。 - 11、系统可对多个筛查评估结果进行趋势分析，并自动绘制趋势分析折线图，显示不同阶段的结果。 - 12、盆底肌电评估报告可显示腹肌参与程度的百分比数值。 - 13、内置所有电刺激方案的电流强度调节步进均≤0.5mA。 - 14、原厂整机保修≥5年 15、配打印机1台、治疗床2张 16、随机配评估电极 ≥10片 ；治疗电极≥10片。提供耗材价格 |
| 10 | 除颤监护仪 | 1 | 3.3 | - 产品用于对患者进行手动除颤、体外自动除颤（AED）、含心电（ECG）监护、血压、血氧等功能。监护信息可以显示、回顾、和打印 - 产品配置：主机、锂电池、除颤监护仪软件以及附件。 - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - 最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，除颤充电迅速，充电至200J≤5s。 - 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 - 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率大于等于640×480。 - 整机含电池等附件原厂质保大于等于五年 - 每年免费上门质控检测一次 |

- 高质量发展项目--科教科训练模型采购技术规格参数和要求,需提供成人半身心肺复苏模型样品一件，未中选的单位比选后原件退回。

| 开化县人民医院高质量发展--科教科训练模型采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 总体要求：高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖位置准确、质地柔软、触感逼真具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构合理和经久耐用等特点，保修3年。 | 预算价（元） | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 总价 （元） |
| 1 | 模拟AED | 符合美国心脏协会（AHA）和欧洲复苏委员会（ERC）最新心肺复苏操作指南6种基本训练场景及4种可选的模拟训练模式外观等：与真正AED的外型、尺寸操作方法一致，语音提示，主机上电极片粘贴标志清晰，电极片含成人小儿，电池经久耐用 | 17500 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 复苏CPR（半身）模型带小米平板 | 复苏类：提供成人半身心肺复苏模型样品一件，未中选的单位比选后原件退回 1.符合美国心脏协会（AHA）和欧洲复苏委员会（ERC）最新心肺复苏操作指南。 2.正常成人模型，具备逼真的面部特征。 3.胸部解剖标志准确， 4.至少可满足50万次正常按压。 5.气道呈自然阻塞状态，颈部处于非仰伸状态时气道关闭。 6.可通过操作压额提颏手法和托下颌手法打开气道。 7.鼻腔气道通畅。 8.可进行口对口，口对鼻、面罩（随身面罩和球囊面罩）对口鼻通气。 9.通气时可看到胸廓起伏。 10.可满足至少10万次通气操作。 11.具备可更换的气道过滤器，可过滤细菌和病毒。 12.模型面皮及气道可拆卸更换。 13.多个模型可堆叠收纳和运输，配备轮式运输箱方便外出携带。 14.模型材质不含天然乳胶。 15.具备低功耗蓝牙和QCPR感应器，可与平板或手机等设备无线连接，对CPR操作进行评估和实时反馈。 16.可通过有线连接电子显示器，对个人CPR表现进行反馈。 - 17.提供成人半身心肺复苏模型样品一件，未中选的予以退回。 | 27800 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 复苏婴儿CPR模型 |  | 48600 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 高级心肺复苏训练模拟人 |  | 33800 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 全身心肺复苏模型（可气管插管）演练用 |  | 6180 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 全功能创伤模拟人 | 创伤模块具有模拟各种出血性创伤模块均附有模拟血管出血点等功能特点， 现场创伤处理及护理培训的真实感。 模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运等。 模拟身体各个部位的开放性骨折、断裂处理等。 | 9800 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 护理人模型（可鼻饲、口腔护理、气切、导尿） | 具有基础护理与外科护理功能，可拆装分部件进行局部功能教学训练 | 15400 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 三腔两囊管操作模拟人 | 内脏器官清晰，三腔两囊管压迫术、鼻饲、洗胃术操作真实感明显 | 7900 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 心包穿刺与心内注射仿真模型 | 穿刺缝合类：仿真标准化病人形象逼真。体表标志明显，解剖位置准确，容易触摸。叩诊音清晰，高弹性材质，回缩能力，穿刺有语言提示，皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，可供应耗材。穿刺正确时有较明显的落空感并能抽出模拟血液。可反复进行练习。皮肤和模拟心脏、囊腔可更换。 | 3380 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 胸腔闭式引流模型 |  | 4990 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 外周穿刺、中心静脉导管插入模型 |  | 9380 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 成人动脉穿刺手臂操作模型（左手） |  | 5980 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 静脉输液手臂 |  | 3800 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 成人缝合练习手臂 |  | 3000 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 成人缝合练习腿 |  | 5960 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | 佩戴式上臂肌肉注射模型 |  | 3800 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 臀部肌肉注射模型 |  | 7980 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 打结训练模型（仿真型） |  | 3960 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | 多功能小手术训练工具箱 |  | 6000 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 缝合练习模块工具箱 |  | 1960 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | AED贴片 |  | 5440 | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 吹气阀门 |  | 450 | 6 |  |  |  |  |
| 23 | 佩戴式创伤模拟组件 | 可模仿各种状态下出血，出血速度可调，可进行加压包扎等操作，皮肤柔软弹性好抗撕裂材料无毒无害环保制成对皮肤无刺激，出具证明材料 | 1380 |  |  |  |  |  |
| 24 | 口腔护理模型 |  | 360 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 灌肠训练模型 | 标准灌肠体位，材质柔软、触感真实，外观形象逼真；具有肛门、直肠结构，插管操作有逼真的阻滞感； 可进行各种灌肠操作（大量灌肠、小量灌肠、保留灌肠、不保留灌肠）；灌入的液体不会从肛门逆流出来； | 5200 | 1 |  |  |  |  |

备注:请各供应商按预算金额内报价，超出预算金额的报价作无效标处理

付款方式：安装验收合格一个月内付全款（使用高质量发展资金，如资金未到位付款相应延期）。

二、投标文件格式必须按照指定格式编制，按如下顺序编制成册：

1、封面；2、目录(做好页码)；3、产品报价及配置清单（需按附件1模板格式填写签字盖章）；4、产品自身技术参数介绍、与需求技术参数对比偏离表；5、售后服务相关承诺；6、公司及产品三证（注册证包含设备及相关耗材，第5项无需提供医疗器械注册证）；7、代理授权书；8、法人授权书；9、被授权人（议标代表）身份证复印件；10、提供投标机型的近两年浙江省内二级及以上医疗机构用户名单（提供合同复印件证明）；11、产品彩页；12、中小企业申明函（厂家及经销企业）；13、如设备配套耗材后期非设备投标公司供应，请提供后期耗材供应公司相关资料。

以上资料准备齐全后，一正（带公章，含彩色样本）二副共计三份，封装成册。响应人应将纸质响应文件密封包装，并在外包装上注明项目名称、响应人名称（响应人名称应写全称），且在封口处加盖单位印章。选择参加多项目的投标的单位，投标文件应分别编制、装订和包封。所有投标文件必须封装。

三、响应文件递交的截止时间：2025年08月15日12:00时之前递交到开化县人民医院门诊4楼接待室，或将响应文件于2025年08月15日12:00时之前寄到浙江省衢州市开化县凤凰中路59号开化县人民医院采购中心，逾期送达恕不接受。

四、院内比选评议开始时间：2025年08月15日13:30时

五、成交供应商确定：本次评标采用综合评分法，实行百分制，总分100分。评标委员会成员按照专家评分表（见附件二）内容和分值设置以记名方式独立评定打分。汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留一位）即为各供应商的综合得分，按自高向低次序排出评标结果排序。综合得分相同，按“技术分”项得分高低顺序排列

六、本次招标有关信息刊登网站：开化县人民医院官网（www.khxrmyy.com）

七、本公告不明事宜联系人：陈先生0570--6070689周一至周五 08:00-11:30，13:30-17:00）

- 附件：

- 开化县人民医院医共体医疗设备院内比选采购报价表

- 开化县人民医院设备类专家评分表

开化县人民医院

2025年8月8

- 附件一：

开化县人民医院医共体

医疗设备院内比选采购报价表

| 采购单位 |  | 报价时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 品牌型号 |  |
| 投标公司报价（大写和小写人民币） |  |  |  |
| 医展会上架价格 |  |  |  |
| 其它优惠条件服务承诺 | 到货时间：合同自签订后 个自然日内。 保修期： 耗材情况： 选购件： 其它承诺： 付款方式： 操作与维修培训： |  |  |
| 投标公司 | 投标公司： 联系人： 联系方式： |  |  |

备注：如发现投标所报价格高于区域市场价或有违纪行为，采购方有权取消其投标资格。

配 置 清 单

| 基本配置 | 品牌型号 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选配 |  |  |  |
| 耗材 |  |  |  |
| 培训发案 |  |  |  |

- 附件二：

设备类专家评分表

| 投标供应商专家评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 评分项 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| 技术分30 |  |  |  |
| 配置分20 |  |  |  |
| 品牌分10 |  |  |  |
| 售后服务10 |  |  |  |
| 价格分30 |  |  |  |
| 总得分（100分） |  |  |  |

评分专家（签名）：                                日期：      年     月     日

*评分规则：

- 技术分：根据产品功能实现方式、技术成熟度、技术专利、外观尺寸、使用年限等对临床需求的影响度情况由专家酌情给分

- 2、配置分：配置满足招标需求得15分，高于招标需求的加1-5分，低于招标需求的扣1-15分。

- 3、品牌分：以近两年用户情况、市场占有率及市场口碑为参考，最高者得10分，其次视差距情况，由专家酌情给分

- 4、售后服务分：根据培训方案、维修保养巡检方案由专家酌情给分，保修期满足招标需求得3分，大于招标需求的每增加1年得1分，服务分10分封顶

- 5、价格分计算公式：最低报价/最终报价*30，取小数点后一位