开化县人民医院公立医院高质量发展项目

医疗设备院内比选采购二次公告

一、项目基本情况及要求
高质量发展项目-医疗设备的技术规格参数和要求
	编号
	设备名称
	数量
	预算万元
	技术参数要求

	1
	麻醉工作站
	1
	29.5
	麻醉工作站适用范围：全年龄段患者（成人、新生儿、儿童等）的全身麻醉、呼吸和麻醉气体监测、麻醉呼吸的管理

麻醉机的要求：

开机自检功能，包括所有流量传感器的标定和所有控制阀门的测试

主屏幕≥15英寸彩色触摸显示屏幕，机架一体化工作台。配中央刹车，带监护仪支臂。
通气模式：自主/手动通气，容控模式，压控模式，暂停模式，CBM心脏旁路模式及压力控制容量保证模式等
监测的实际参数：包括吸入氧浓度、峰压、平均气道压、PEEP、分钟通气量、潮气量、呼吸频率，新鲜气体流量显示，可选配测量，监测和显示O2，麻醉气体， CO2 和 N2O 的吸入和呼出气体浓度
高精度电子流量计，直接设置氧浓度、总流量，具有新鲜气体流量水平指示功能，可直接设定氧浓度，电子自动混合。氧气与空气混合时，氧浓度设定范围21%～100%,氧笑空25%～100%；
具备潮气量、分钟通气量、窒息报警，低氧报警、低电量报警、气道压力报警等
流量传感器：配备高精度流量传感器，无需工具可自行校准投标方注明各自流量传感器类型，并每套提供20个
在PRCV模式或autoFLOW模式下潮气量控制范围：5－1500ml
最大吸气流速 ≥180升/分
呼吸频率≥4－70次/分；吸呼比范围≥2：1～1：4
PEEP设置范围≥0， 2－35mbar
气道压力限制≥20~70cmH2O
带有主动麻醉废气排污系统
后备锂电池不小于90分钟使用时间
集成式、一体化模块化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤3.8L；呼吸回路所有部件拆装方便，可134℃高温高压消毒。
一体化的回路加热系统适用于低微流量麻醉，防止呼吸回路积水，同时能温暖湿化病人吸入的新鲜气体有效降低呼吸道刺激
双罐位，具备安全互锁装置，标配一个七氟醚高标准蒸发罐（含加药器），具有温度、压力、流量补偿功能。挥发罐容量≥300ml，具备转运T模式，转运无需排空麻药。
主机机身具备≥3个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、O2、EEG等

快速充氧范围25 - 75 L/min。

气动电控呼吸机，通气模式：手动，VCV、PCV、CPAP/PSV、 PRVC、SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV-PRVC，PSVPro或AutoFlow或APRV、AMV

监护仪要求：

适用于成人、儿童、新生儿，配备记录仪及锂电池。要求监护仪和麻醉机同品牌。

大于等于15英寸高分辨率彩色TFT触摸屏，分辨率大于等于（1024×768），最大支持11道波形
测量参数：含心电、呼吸速率、无创血压、体温、脉搏血氧、双有创、呼末二氧化碳

心电：标配ECG5导联；可选3/5导联，支持3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度；可以进行≥15种高级心律失常分析；

体温：标配双道体温，支持温差测量，可选用重复性探头和一次性探头

脉搏血氧饱和度：可测量灌注指数（PI） ，SPO2灵敏度可调

有创血压：标配2道有创血压，测量范围：-50 — 300 mmHg；压力含 ART动脉压，PA肺动脉压，CVP中心静脉压，RAP右心房压， LAP左心房压， ICP颅内压

呼末二氧化碳：主流etCO2，测量范围  0 至 150mmHg；可测量EtCO2呼末二氧化碳浓度，FiCO2吸入二氧化碳浓度，AwRR呼吸速率；可设定大气压补偿，氧气补偿，平衡气体补偿和麻醉气体补偿

整机原厂质保大于等于五年，年度巡检2次/年，质保期内免费提供保养套件。

配备接入手麻系统（包含手麻工作站电脑，接口费）、配监护仪支架，手麻支架


	2
	高速动力系统
	1
	26
	适用于神经外科或其他脊柱外科手术、耳鼻喉科（ENT）手术、整形外科手术、骨科手术，以及常规外科手术和包括颌面手术、颅面手术、胸骨修复术的整形手术中软硬组织、骨质和生物材料的切开／切割、切除、钻孔和锯切、铣削、磨削等处理。
1、配置要求：主机含脚踏开关一套、直形附加、铣刀附件、角度附件、专用消毒盒一个；配套的开颅磨头≥5个，铣刀≥3支、显微磨头≥2支 提供耗材价格
2、马达功率：马达最大输出功率120W以上，马达扭矩：56mN-m

3、整机保修≥3年 

	3
	CO2激光治疗仪
	1
	18
	用于治疗妇科疾病

原厂整机保修大于等于五年

配置要求：主机、激光臂、点阵手具1个、磨削手具2个、私密手具3个、辅助治疗刀头≥2个，妇科治疗刀头≥2个、激光防护眼镜一副

激光波长10.6um

激光额度功率≥40W

激光输出控制系统含脚踏控制、手控控制

每年上门产品性能检测，使用年限内激光发生器功率不足免费更换。


备注:请各供应商按预算金额内报价，超出预算金额的报价作无效标处理

付款方式：安装验收合格一个月内付全款（使用高质量发展资金，如资金未到位付款相应延期）。
二、投标文件格式必须按照指定格式编制，按如下顺序编制成册：

1、封面；2、目录(做好页码)；3、产品报价及配置清单（需按附件1模板格式填写签字盖章）；4、产品自身技术参数介绍、与需求技术参数对比偏离表；5、售后服务相关承诺；6、公司及产品三证（注册证包含设备及相关耗材，第5项无需提供医疗器械注册证）；7、代理授权书；8、法人授权书；9、被授权人（议标代表）身份证复印件；10、提供投标机型的近两年浙江省内二级及以上医疗机构用户名单（提供合同复印件证明）；11、产品彩页；12、中小企业申明函（厂家及经销企业）；13、如设备配套耗材后期非设备投标公司供应，请提供后期耗材供应公司相关资料。

以上资料准备齐全后，一正（带公章，含彩色样本）二副共计三份，封装成册。响应人应将纸质响应文件密封包装，并在外包装上注明项目名称、响应人名称（响应人名称应写全称），且在封口处加盖单位印章。选择参加多项目的投标的单位，投标文件应分别编制、装订和包封。所有投标文件必须封装。

三、响应文件递交的截止时间：2025年08月20日12:00时之前递交到开化县人民医院门诊4楼接待室，或将响应文件于2025年08月20日12:00时之前寄到浙江省衢州市开化县凤凰中路59号开化县人民医院采购中心，逾期送达恕不接受。
四、院内比选评议开始时间：2025年08月20日14:00时

五、成交供应商确定：本次评标采用综合评分法，实行百分制，总分100分。评标委员会成员按照专家评分表（见附件二）内容和分值设置以记名方式独立评定打分。汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留一位）即为各供应商的综合得分，按自高向低次序排出评标结果排序。综合得分相同，按“技术分”项得分高低顺序排列

六、本次招标有关信息刊登网站：开化县人民医院官网（www.khxrmyy.com）

七、本公告不明事宜联系人：陈先生0570--6070689周一至周五 08:00-11:30，13:30-17:00）
附件：

开化县人民医院医共体医疗设备院内比选采购报价表

开化县人民医院设备类专家评分表
开化县人民医院

2025年8月15日
附件一：

开化县人民医院医共体 
医疗设备院内比选采购报价表
	采购单位
	
	报价时间
	

	设备名称
	
	品牌型号
	

	投标公司报价（大写和小写人民币）
	

	医展会上架价格
	

	其它优惠条件服务承诺
	到货时间：合同自签订后         个自然日内。
保修期：
耗材情况：
选购件：

其它承诺：

付款方式：

操作与维修培训：



	投标公司
	投标公司：
联系人：
联系方式：


备注：如发现投标所报价格高于区域市场价或有违纪行为，采购方有权取消其投标资格。

配 置 清 单

	基本配置
	品牌型号
	数量
	报价

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	选配

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	耗材

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	培训发案

	
	


附件二：

设备类专家评分表

	投标供应商专家评分表

	项目名称
	

	评分项
	供应商1
	供应商2
	供应商3

	技术分30
	
	
	

	配置分20
	
	
	

	品牌分10
	
	
	

	售后服务10
	
	
	

	价格分30
	
	
	

	总得分（100分）
	
	
	


评分专家（签名）：                                日期：      年     月     日

*评分规则：

技术分：根据产品功能实现方式、技术成熟度、技术专利、外观尺寸、使用年限等对临床需求的影响度情况由专家酌情给分

2、配置分：配置满足招标需求得15分，高于招标需求的加1-5分，低于招标需求的扣1-15分。

3、品牌分：以近两年用户情况、市场占有率及市场口碑为参考，最高者得10分，其次视差距情况，由专家酌情给分

4、售后服务分：根据培训方案、维修保养巡检方案由专家酌情给分，保修期满足招标需求得3分，大于招标需求的每增加1年得1分，服务分10分封顶
5、价格分计算公式：最低报价/最终报价*30，取小数点后一位

