开化县人民医院公立医院高质量发展项目

医疗设备--麻醉工作站院内比选采购第三次公告

- 一、项目基本情况及要求

- 高质量发展项目-医疗设备的技术规格参数和要求

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 预算万元 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 麻醉工作站 | - 1 | - 29.5 | - 麻醉工作站适用范围：全年龄段患者（成人、新生儿、儿童等）的全身麻醉、呼吸和麻醉气体监测、麻醉呼吸的管理 - 麻醉机的要求： - 开机自检功能，包括所有流量传感器的标定和所有控制阀门的测试 - 主屏幕≥15英寸彩色触摸显示屏幕，机架一体化工作台。配中央刹车，带监护仪支臂。 - 通气模式：自主/手动通气，容控模式，压控模式，暂停模式，CBM心脏旁路模式及压力控制容量保证模式等 - 监测的实际参数：包括吸入氧浓度、峰压、平均气道压、PEEP、分钟通气量、潮气量、呼吸频率，新鲜气体流量显示，可选配测量，监测和显示O2，麻醉气体， CO2 和 N2O 的吸入和呼出气体浓度 - 高精度电子流量计，直接设置氧浓度、总流量，具有新鲜气体流量水平指示功能，可直接设定氧浓度，电子自动混合。氧气与空气混合时，氧浓度设定范围21%～100%,氧笑空25%～100%； - 具备潮气量、分钟通气量、窒息报警，低氧报警、低电量报警、气道压力报警等 - 流量传感器：配备高精度流量传感器，无需工具可自行校准投标方注明各自流量传感器类型，并每套提供20个 - 在PRCV模式或autoFLOW模式下潮气量控制范围：5－1500ml - 最大吸气流速 ≥180升/分 - 呼吸频率≥4－70次/分；吸呼比范围≥2：1～1：4 - PEEP设置范围≥0， 2－35mbar - 气道压力限制≥20~70cmH2O - 带有主动麻醉废气排污系统 - 后备锂电池不小于90分钟使用时间 - 集成式、一体化模块化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤3.8L；呼吸回路所有部件拆装方便，可134℃高温高压消毒。 - 一体化的回路加热系统适用于低微流量麻醉，防止呼吸回路积水，同时能温暖湿化病人吸入的新鲜气体有效降低呼吸道刺激 - 双罐位，具备安全互锁装置，标配一个七氟醚高标准蒸发罐（含加药器），具有温度、压力、流量补偿功能。挥发罐容量≥300ml，具备转运T模式，转运无需排空麻药。 - 主机机身具备≥3个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、O2、EEG等 - 快速充氧范围25 - 75 L/min。 - 气动电控呼吸机，通气模式：手动，VCV、PCV、CPAP/PSV、 PRVC、SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV-PRVC，PSVPro或AutoFlow或APRV、AMV - 监护仪要求： - 适用于成人、儿童、新生儿，配备记录仪及锂电池。要求监护仪和麻醉机同品牌。 - 大于等于15英寸高分辨率彩色TFT触摸屏，分辨率大于等于（1024×768），最大支持11道波形 - 测量参数：含心电、呼吸速率、无创血压、体温、脉搏血氧、双有创、呼末二氧化碳 - 心电：标配ECG5导联；可选3/5导联，支持3/5导联ST段分析，同时标注ST段改变程度；可以进行≥15种高级心律失常分析； - 体温：标配双道体温，支持温差测量，可选用重复性探头和一次性探头 - 脉搏血氧饱和度：可测量灌注指数（PI） ，SPO2灵敏度可调 ## 有创血压：标配2道有创血压，测量范围：-50 — 300 mmHg；压力含 ART动脉压，PA肺动脉压，CVP中心静脉压，RAP右心房压， LAP左心房压， ICP颅内压 ## 呼末二氧化碳：主流etCO2，测量范围 0 至 150mmHg；可测量EtCO2呼末二氧化碳浓度，FiCO2吸入二氧化碳浓度，AwRR呼吸速率；可设定大气压补偿，氧气补偿，平衡气体补偿和麻醉气体补偿 整机原厂质保大于等于五年，年度巡检2次/年，质保期内免费提供保养套件。 配备接入手麻系统（包含手麻工作站电脑，接口费）、配监护仪支架，手麻支架 |

备注:请各供应商按预算金额内报价，超出预算金额的报价作无效标处理

付款方式：安装验收合格一个月内付全款（使用高质量发展资金，如资金未到位付款相应延期）。

二、投标文件格式必须按照指定格式编制，按如下顺序编制成册：

1、封面；2、目录(做好页码)；3、产品报价及配置清单（需按附件1模板格式填写签字盖章）；4、产品自身技术参数介绍、与需求技术参数对比偏离表；5、售后服务相关承诺；6、公司及产品三证（注册证包含设备及相关耗材，第5项无需提供医疗器械注册证）；7、代理授权书；8、法人授权书；9、被授权人（议标代表）身份证复印件；10、提供投标机型的近两年浙江省内二级及以上医疗机构用户名单（提供合同复印件证明）；11、产品彩页；12、中小企业申明函（厂家及经销企业）；13、如设备配套耗材后期非设备投标公司供应，请提供后期耗材供应公司相关资料。

以上资料准备齐全后，一正（带公章，含彩色样本）二副共计三份，封装成册。响应人应将纸质响应文件密封包装，并在外包装上注明项目名称、响应人名称（响应人名称应写全称），且在封口处加盖单位印章。选择参加多项目的投标的单位，投标文件应分别编制、装订和包封。所有投标文件必须封装。

三、响应文件递交的截止时间：2025年09月09日12:00时之前递交到开化县人民医院门诊4楼接待室，或将响应文件于2025年09月09日12:00时之前寄到浙江省衢州市开化县凤凰中路59号开化县人民医院采购中心，逾期送达恕不接受。

四、院内比选评议开始时间：2025年09月09日14:00时

五、成交供应商确定：本次评标采用综合评分法，实行百分制，总分100分。评标委员会成员按照专家评分表（见附件二）内容和分值设置以记名方式独立评定打分。汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留一位）即为各供应商的综合得分，按自高向低次序排出评标结果排序。综合得分相同，按“技术分”项得分高低顺序排列

六、本次招标有关信息刊登网站：开化县人民医院官网（www.khxrmyy.com）

七、本公告不明事宜联系人：陈先生0570--6070689周一至周五 08:00-11:30，13:30-17:00）

- 附件：

- 开化县人民医院医共体医疗设备院内比选采购报价表

- 开化县人民医院设备类专家评分表

开化县人民医院

2025年9月5日

- 附件一：

开化县人民医院医共体

医疗设备院内比选采购报价表

| 采购单位 |  | 报价时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 品牌型号 |  |
| 投标公司报价（大写和小写人民币） |  |  |  |
| 医展会上架价格 |  |  |  |
| 其它优惠条件服务承诺 | 到货时间：合同自签订后 个自然日内。 保修期： 耗材情况： 选购件： 其它承诺： 付款方式： 操作与维修培训： |  |  |
| 投标公司 | 投标公司： 联系人： 联系方式： |  |  |

备注：如发现投标所报价格高于区域市场价或有违纪行为，采购方有权取消其投标资格。

配 置 清 单

| 基本配置 | 品牌型号 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选配 |  |  |  |
| 耗材 |  |  |  |
| 培训发案 |  |  |  |

- 附件二：

设备类专家评分表

| 投标供应商专家评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 评分项 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| 技术分30 |  |  |  |
| 配置分20 |  |  |  |
| 品牌分10 |  |  |  |
| 售后服务10 |  |  |  |
| 价格分30 |  |  |  |
| 总得分（100分） |  |  |  |

评分专家（签名）：                                日期：      年     月     日

*评分规则：

- 技术分：根据产品功能实现方式、技术成熟度、技术专利、外观尺寸、使用年限等对临床需求的影响度情况由专家酌情给分

- 2、配置分：配置满足招标需求得15分，高于招标需求的加1-5分，低于招标需求的扣1-15分。

- 3、品牌分：以近两年用户情况、市场占有率及市场口碑为参考，最高者得10分，其次视差距情况，由专家酌情给分

- 4、售后服务分：根据培训方案、维修保养巡检方案由专家酌情给分，保修期满足招标需求得3分，大于招标需求的每增加1年得1分，服务分10分封顶

- 5、价格分计算公式：最低报价/最终报价*30，取小数点后一位